## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目**设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
4 | 高分辨扫描电化学显微镜系统 | 套 | 1 | 1 | 一、仪器系统组成 1.通用样品台定位扫描系统一套 2.常规扫描电化学显微系统(SECM)一套 3.交流扫描电化学显微系统(ac-SECM)一套 4.微区电化学阻抗测试模块(LEIS) 1个 5.扫描开尔文探针测试模块(SKP） 1个 6.原装微电解池2个 7.原装SECM探针3支 10μm、15μm、25μm 8.SKP探针3支，LEIS探针3支 二、详细仪器参数 1.扫描平台及控制系统 1.1光学平台：蜂窝状光学平台，采用抗震技术。 1.2定位系统：X Y Z轴全部采用高精度的马达和闭环控制系统。 1.3轴向（x、y、z）扫描范围：≥ 110mm 1.4扫描驱动分辨率：≤ 10 nm 1.5 轴向（x、y、z）分辨率：≤ 20 nm 1.6 最大扫描速度：10 mm/s 1.7系统适用模块： SECM、AC-SECM、SVET、SKP、LEIS、OSP，SDS等。要求 SECM，SVET，SKP，LEIS，SDS 和 OSP 主要核心模块在软件界面有功能显示窗口，不接受不同品牌不同主机的相互拼凑。 1.8彩色探针成像系统 1.9 控制与分析软件：平台控制与各种微区分析技术一体化集成软件，独立3D显示软件。 2.SCEM-扫描电化学测试模块 2.1 支持2，3，4电极测试，浮地测试 2.2恒电位仪施加电位：±10V 2.3电位控制精度：<1mV±0.03%设定值 2.4电位测试精度：<1mV±0.03%读数 2.5最小电流量程：±1pA 2.6※电流最高分辨率：≤ 0.08 fA（2个通道都达到） 2.7最大电流量程：±500mA 2.8电流测试精度：<0.1% 2.9输入阻抗: 1014Ω，偏置电流: 1pA 2.10 EIS频率范围：10μHz～3MHz（1pA模式），10μHz～7MHz（常规模式） 2.11 EIS测试最高精度：0.2%，0.2° 2.12功能：ac-SECM技术支持没有氧化还原介质条件下测量局部电导率 2.13 常规电化学测试技术：包括所有的宏观常规电化学测试技术。 3.微区电化学阻抗测试系统(LEIS) 3.1频率范围：10μHz～3MHz（1pA模式） 3.2交流振幅范围：0.5 mV～2V 3.3显示模式：阻抗的线扫、面扫、点频率扫描、Bode和Nyquist图等 4.扫描开尔文探针测试系统(SKP) 4.1锁相放大器：软件控制增益量程：1-105，输出时间常数：0.1, 1, 10s 4.2差分电位计：1015Ω输入阻抗，增益范围：0-80dB 4.3振动驱动器：一维低电压，压电驱动器 4.4振幅：垂直样品表面1-30μm 4.5探针针尖直径：<160μm 5.质保期 36个月，免费上门安装培训
| 气质联用仪 | 套 | 1 | 1 | 一、通用技术参数与性能指标 1运行环境 1.1 环境温度：18-35℃，温度波动2℃以内； 1.2 相对湿度：≤80%； 2单四极杆质谱仪参数 2.1 主要性能指标 2.1.1灵敏度：1 pg八氟萘 OFN S/N≥1500:1； 仪器检出限IDL优于10fg八氟萘 （100fg，OFN，8次连续进样，m/z272，统计学上99%置信度水平，IDL≤10fg）； 2.1.2质量范围：1.5-1250 amu，通过软件设置； 2.1.3质量稳定性：± 0.10 amu/48 hrs； 2.1.4质量准确性：± 0.10 amu； 2.1.5最大扫描速度：20000 amu/s，速度全程可调； 2.1.6分辨率：单位质量分辨率； 2.1.7动态范围：107； 2.1.8峰面积重现性＜2% RSD（自动进样）； 2.1.9扫描方式：全扫描、选择离子监测、全扫描和选择离子同步监测、交替扫描； 2.2离子源 2.2.1离子源类型：电子轰击源（EI）具备自动清洁维护功能； 2.2.2离子源配置：惰性陶瓷离子源，双灯丝软件切换； 2.2.3灯丝电流：0-500μA； 2.2.4离子化能量：5-100eV； 2.2.5离子源温度：50 ℃-350℃； 2.2.6具备灯丝观察窗，直观判断灯丝工作状态； 2.2.7接口温度：50-350℃; 2.3质量分析器 2.3.1质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆； 2.3.2预四极可拆卸可清洗，避免主四极杆污染； 2.3.3 四极杆具有优化离子能量技术，优化离子通过四极杆的速度，提升信号质量； 2.3.5 可维护部件：可拆卸离子源，灯丝，透镜，预四级杆和检测器； 2.4检测器 2.4.1长寿命13级离散打拿极电子倍增器； 2.4.2配备10kV转换打拿极和去除中性噪声的透镜系统； 2.4.3 配备FID、TCD两种检测器，可扩展； 2.5真空系统 2.5.1 前级泵抽速≥4m³/h； 2.5.2配置高性能涡轮分子泵，抽速≥250L/s； 2.5.3 最大允许色谱柱流量5ml/min（氦气）； 2.5.4 可配置热阴极电离真空规，软件直接读出高真空读数。 2.6 进样口 2.6.1安装数量：不低于三个进样口 ； 2.6.2分流/不分流进样口 2.6.3最高使用温度：不低于450 ℃。 2.6.4压力设定范围：0～100psi，压力控制精度为±0.0007 psi。 2.6.5适用于所有毛细管柱（内径从0.1mm到0.5mm）。 2.6.6分流比：12500:1。。 2.7.7具备隔垫吹扫、载气节省模式和自诊断功能。 2.7.8色谱柱流量控制模式：恒压模式和程序升压模式，恒流模式或程序升流模式。 2.7.9进样口隔垫和分流平板的更换支持无工具维护设计。 2.7 柱温箱 2.7.1操作温度范围：环境温度 +4 ℃至450 ℃。 2.7.2温度设定精度：0.1 ℃，温度控制精度：0.01 ℃； 2.7.3支持 32 阶柱箱升温梯度，33 个恒温平台； 2.7.4升温速率：≥120℃/min，最长运行时间：10000min； 2.7.5降温时间：从 450℃至50℃≤4.0min 2.7.6环境温度影响：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃。 2.7.7程序升温重复性：≤0.5% 2.7.8温度稳定性：0.02% 2.7.9温度均匀度：0.3% 3.8色谱性能 3.8.1保留时间重现性<0.008%或0.0008min； 3.8.2峰面积重现性＜0.5%RSD； 3.8.3支持安装3个进样口，4个检测器； 3.8.4所有进样口、检测器均采用电子压力/流量控制，压力控制精度优于0.0007psi。 3.8.5支持安装6个电子流量控制模块，提供多达18路气体控制。 3.8.6不低于7寸触摸显示屏。 4.质保期不低于60个月，免费上门安装培训
| 震动样品磁强计 | 套 | 1 | 1 | 一、主要技术指标 1.1样品空间3.5mm对应磁场强度≥3T； 1.2样品空间10mm对应磁场强度≥2.8T； 1.3样品空间18mm对应磁场强度≥2.4T。 2.磁矩与噪声参数RMS值 2.1 3.5 mm样品空间，10 s/点采样速度：≤50nemu； 2.2 10 mm样品空间，10 s/点采样速度：≤70nemu； 2.3 18 mm样品空间，10 s/点采样速度：≤200nemu； 2.4高低温一体选件，10s/点采样速度：≤220nemu； 2.5磁矩测量灵敏度：优于50nemu； 2.6磁矩测量动态范围：优于10-3emu~300emu； 2.7磁矩测量准确度：优于±1%； 2.8磁矩测量重复性：优于±1%； 2.9磁矩测量稳定性：优于±1%。 3.磁场分辨率与噪声 3.1 磁场精度：优于读数1%或量程0.05%； 3.2 磁场分辨率：优于1uT； 3.3 扫场速度：优于0.5 T/s； 3.4 磁场闭环控制稳定性：±20uT。 4.运动样品台 4.1 旋转范围：± 360°； 4.2 角度分辨率：优于1°； 4.3 最小读数5°； 4.4 XYZ三维位移台：手动和自动鞍区调节。 5.变温选件技术参数 高低温装置 （1）样品室的温度范围：90K~1000K； （2）最高控温精度±0.3K（室温-高温区），分辨率 0.01K； （3）升温数率可调，最快升 3℃/s；