## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目**设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 转矩流变仪 | 套 | 1 | 1 | 混炼挤塑装置： 1、可移动式测控平台技术要求： 1.1控制模式：工业总线 1.2安装方式：分体 1.3电机：伺服系统 1.4功率：≥5.0kw 1.5电机转速：≥3000 rpm 1.6电机控制器：≥7.0 kw 1.7减速比：1：14-1：16 1.8动力输出转速：0.1-200 r/min 1.9转速控制精度：≤0 .05%F.S 1.10扭矩测量方法：悬臂式动态扭矩测量 1.11转矩测量量程：0-240Nm 1.12转矩测量精度：≤0.1%F.S 1.13静态温度控制精度：≤± 0.1°C（提供软件控温精度截图） 1.14温度控制：5路测温，其中4路控温 1.15熔体压力测量量程：0.1-100 Mpa 1.16熔体压力测量精度：≤0.5%F.S 2、可移动式混炼平台技术要求： 2.1.容积：≥200ml 2.2.混合器材质：630或优于（提供材质检验单） 2.3.转子类型：Roller 2.4.转子材质：630或优于 2.5.转子工艺：经过高精度抛光后，表面镀铬 2.6.转 速 比：2：2-4：2 2.7.最大扭矩：≥240Nm 2.8.最大转速：≥200 rpm 2.9.温控系统：RKC 2.10.温度传感器：J型热电偶 2.11.加热方式：电加热 2.12.加热区：不少于3路 2.13.最高温度：≥350℃ 2.14.加热器：加热管 2.15.冷却方式：压缩空气冷却（客户自备空压机或气源） 2.16.压料方式：手动 2.17.安全设置：软件+机械 双重保护 3、可移动式挤塑平台技术要求： 3.1.螺杆直径：≥20mm 3.2.L:D：≥30:1 3.3.螺杆材质：38 CrMoAlA或优于 3.4.压缩比：3.5:1-4：1 3.5.最高温度：≥350℃ 3.6.温控系统：RKC 3.7.温度传感器： J型热电偶 3.8.喂料方式：体积喂料 3.9.喂料调节：手动 3.10.加热方式：电加热 3.11.加热区：不少于4区 3.12.加热总功率：≥3.0kW 3.13.料温测量：不少于1路 3.14.冷却方式：压缩空气（客户自备空压机或气源） 3.15.压力范围：0-100 Mpa 3.16.产量：1-5 kg/小时 3.17.尺寸(L×W×H)：≤900×600×1300 mm 3.18.毛细管模具：配模芯9个，内径Ф1.0， 长径比：20/1、25/1、30/1内径Ф1.27，长径比：20/1、30/1、40/1内径Ф2.0， 长径比：10/1、15/1、20/1 3.19.平模模具：L×W：≥60×1.5mm 4、软件配置要求： 4.1.控制软件：虚拟控制界，操作方便，控制精度高 4.2．炼合器数据处理软件：混合器数据处理：自动生成实验报告;可叠加多次试验结果;使用方便 4.3．挤出机数据处理软件：挤出机数据处理：自动生成实验报告可以查看多个实验参数
|  |  |  | 2 | 混炼硫化装置： 1、开炼单元平台： 1.1 辊筒直径：≥120mm 1.2 辊筒宽度：≥320mm 1.3 前辊线速度：≥7.0m/min 变频可调 1.4 后辊线速度：≥9.0m/min 变频可调 1.5 双辊速比：1:1.2-1:1.3 1.6 辊距范围：0.1-5mm 手动可调 1.7 批次产量：0.5-1.5KG/批次 1.8 温控方式：电加热2KW 室温-200℃ 1.9 冷却方式：通循环水冷却 1.10 辊筒材质：辊筒采用高质碳钢经渗氮处理；表面电镀硬铬，承载力强，使用寿命长 1.11 辊筒结构：中空光辊结构，辊筒硬度（Hs72±2）。辊筒内腔精加工确保辊体降温快速且均匀 1.12 驱动电机：5.5KW 1.13 润滑方式：集成润滑系统，集成轴承的润滑油路，使维护保养更方便，提高设备使用寿命； 1.14 挡胶板气动升降：便于清料清色与提高安全性 1.15 控制方式：PLC智能程控，配高亮触控屏智能程控：辊距、电流、转速、温度实时数显，并自动形成曲线，数据可导入和导出。 1.16 安全措施： 1.16.1安全设计：人体学多方位制刹车，出现紧急情况，根据人体学自然反应方便及时触碰，并可根据客户操作习惯要求提供安全红外线膝碰式刹车。 1.16.2安全开关：机体多方位采用360度无死角安全拨片开关，出现紧急情况任意方向触碰设备即可进入安全状态。 1.16.3安全护罩：采用全方位包裹让所有传动部位，以及存在安全隐患的部位在正常操作下无法触碰，加强安全意识，辊筒处采用新型力学原理，弧形安全罩，人员操作时防护罩放下，可以加强人员操作安全。 1.16.4操作面板采用钥匙开关以及启动复位等功能，只允许对操作人员开放，避免无关人员违章操作造成设备或事故的发生。 1.16.5传动系统安全：机器采用电子电阻刹车，安全装置方便机器快速停止。且往外反转功能。反转距离圈数可调节，反应敏感。 1.16.6挡胶板升降装置：降低在清料清色挡胶板时带来的安全隐患 2、硫化单元平台： 2.1.合模压力：30T 2.2.结构：密闭式双层 2.3.开模方式：自动上升下降 2.4.温控方式：上层电加热（室温-300℃）、下层通水冷却。任意可调节，且自动恒温 2.5.温控精度：≤±2℃，单开口有贰个温控系统，保证设备的温度精准 2.6.温控显示：LED四点显示，实时显示设定温度与实际温度 2.7.压力控制：LED控制器补偿，压力器可调控 2.8.计时器：0.1S-99min-9.9hr，开模加压分段控制时间任意可调 2.9.电热板面积：≥400x400mm 2.10.环保方式：顶部开口可接吸风系统 2.11.安全保护：打开封闭门，压板无法启动 2.11.安全保护：打开封闭门，压板无法启动 2.12.控制方式：PLC触摸屏程控，可实现手动和自动控制。自动控制可实现合模、排气、控温、硫化计时、报警、开模卸荷等功能；温度上下层单独温控显示.智能控制，自动记录数据并形成硫化曲线。 3、配置要求 开炼装置：数量不少于3台，硫化装置台：数量不少于2，工具箱：数量不少于5套
2 | 动态热机械分析仪 | 套 | 1 | 1 | 1.力范围：0.0001~15N (可以动态分配) 2.力灵敏度：≤0.00001N 3.动态变形范围：≥9000 μm 4.静态变形范围：≥24 mm 5.应变分辨率：≤0.1 nm 6.频率范围：0.001-150Hz (连续可调) 7.模量范围：103-2×1012 Pa 8.模量精度：≤±1％ 9.Tanδ灵敏度：≤0.0001 10.Tanδ分辨率：≤0.00001 11.温度范围：-150-600℃， 12.恒温稳定性：≤±0.1℃ 13.加热速度：0.1-20℃/min 14.操作模式包含:线性升温速率/多振幅扫描;线性升温速率/单频率实验;步阶升温和定温/单频率实验;步阶升温和定温/多频率扫描；应变扫描；应力扫描；应力/应变；蠕变和恢复；应力松弛；线性应力变化；TMA模式等 15.人机交互：仪器主机采用App化彩色触摸屏，一键触摸功能，可实现实时图谱监控。 16.软件齐备，全开放软件，没有任何密码及看门狗的限制。允许无限制的安装在任何电脑上，方便多用使用。 17.可输出数据：储能模量；损耗模量；相位角（Δ 或 Tanδ）；复合粘度；动态粘度；存储柔量；损耗柔量；蠕变柔量；松弛模量；应力/应变；振幅；频率；温度；位置；长度；时间；形变；静态/动态力等 18.夹具：单/双悬臂梁夹具、拉伸夹具、三点弯夹具、剪切夹具各1套。 19.本项目为交钥匙工程，供应商提供免费安装、电路改造、气路改造及设备配套及放置平台、样品制备必备工具及实验台。
3 | 多通道电化学工作站 | 套 | 1 | 1 | 1.多通道测试系统主机箱可扩展至少20个独立测试通道 2.配置8个独立测试通道，非单独仪器简单组成，每个通道均具备交流阻抗测试功能 3.电极连接：2，3，4电极连接方式及浮地方式 4.提供6线辅助分压测试功能，可同时进行阴阳极或电池组中单体电池和电池组同步的直流和交流阻抗测试 5. 最大输出电压：≥±30V（非扩展模式） 6.最大输出电流：≥2A 7. 最小电流量程：≤4pA 8.最小电流分辨率：≤122aA 9.电流精度：≤±0.2% 10.最小施加电位分辨率：≤300nV 11.电压精度：≤±0.2% 12.最大采样速率：≥1M点/秒 13.最大电压扫速：≥25000V/秒 14.输入阻抗：1014Ω//2pF 15.电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式 16. 电化学交流阻抗测试频率范围：≥10μHz-7MHz 17.阻抗精度：≤0.3%，0.3° 18.具备自动噪声滤波，带宽噪声滤波，正反馈补偿，动态补偿 19.具备石英晶体微天平等辅助电压输入口辅助设备联用，配备石英晶体微天平不低于1台并可通过电化学软件三维作图 20.电压输出，软件控制旋转电极的开启及转速设定 21.数据缓存：≥4M 22.软件界面：包括中英文在内的多种语言界面 23. 软件功能 ：开路电位，线性/阶梯扫描，循环伏安，计时电流/电位/电量，（反向）电位/电流脉冲，方波伏安，差分脉冲伏安，零电阻电流计（ZRA），电化学噪声（EN），电偶腐蚀，塔菲尔（Rp拟合分析），恒/动电位/流扫描，电位/电流控制交流阻抗，莫特肖特基测试，恒电流/电压/电阻/功率充放电，恒电流间歇滴定（GITT），恒电位间歇滴定（PITT） 24. 序列测试功能：用户可对测试方法自行编程，一次实验可实现多种方法的序列测试。 25. 实验预处理功能包括电极表面预处理，预沉积，平衡体系，清扫体系 26. 软件能脱机使用，保证用户能对所有方法测得的数据进行离线分析 27.配备数据处理工作站，LCI小电流扩展模块及连续光源模块各一套。
4 | 手套箱 | 套 | 1 | 1 | 一、箱体 1.内部尺寸≥2440*750*900mm。 2.不锈钢材料搁物架，内置≥3层，可调节。 3.箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方，具有漫反射功能，灯罩设置防掉结构，提供设备结构图片和解释说明。 二、大过渡仓 1.尺寸≤360*600mm，内外大仓盖为蓝色，大仓印字为红色，引起警觉作用。 2.内外仓门可手动操作也可自动操作，提供厂家盖章彩页介绍和官网截图。 三、小过渡舱 1.尺寸≥150*300mm，内外仓盖为蓝色，数量根据客户实验方向而定。 2.采用横向门把手结构设计，不接受杠杆式，以免经常卡死，提供厂家盖章彩页介绍和官网介绍截图。 四、气体净化循环系统 1.净化能力：除氧≥60L；除水≥2Kg；水氧指标≤1ppm。 2.集成风机流量≥90m3/h，加装变频器，可灵活调节流量，提供图片和官网截图。 3.阀：采用集成阀座，不接受单通道阀，漏点太多，提供图片和官网截图。 4.泄露率小于0.001vol%/h（需要提供第三方检测报告）。 五、显示系统 1.进口触摸屏，工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护，提供触摸屏图片。 2.带专用物联网，手机微信界面可以进入，并提供专利图片。 六、真空系统控制 进口真空泵，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制，可手动或通过PLC启动，流量12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa。 七、水分析仪 进口分析仪，测量范围为0～500ppm，精度为≤0.01ppm，采用P2O5传感器，应用范围广，可以进行清洗并重复使用，不接受氧化铝膜分析仪，避免了一次污染即报废的问题。分析仪位于手套箱的循环管道，提供安装图片。 八、氧分析仪 进口分析仪，测量范围为0～1000ppm，精度为≤0.01ppm，采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不接受燃料电池分析仪，不能暴露在空气中的问题。分析仪位于手套箱的循环管道，提供安装图片。 九、元素分析仪 波长范围：190nm-900nm；光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0五档自动切换；八灯自动转塔全自动调节喷雾池：2套高效玻璃雾化器，专用金属雾化器一套。配套重金属镉检测专用耗材及方法包，特异性选择富集能力50倍以上。 十、箱内有机溶剂吸附器 放置箱内，尺寸：直径136mm,高度256mm，填充2kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。 十一、外接仪器数据线 测试级N型0SQ01Q010360-C公头到公头， 18GHz, 90cm长数据线1根、测试级N型0SQ01Q020360-C公头到母头， 18GHz, 90cm长数据线1根、测试级N型FB0AH0AH0250-C公头到公头， 18GHz, 60cm长数据线1根、测试级N型FB0AH0AL0250-C公头到母头， 18GHz, 60cm长数据线1根。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌