## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目六设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 1 | 火焰/石墨炉全自动一体化设计，切换时火焰、石墨炉原子化器、石墨炉自动进样器位置均不变
|  |  |  | 2 | 火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯及交流塞曼背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%
|  |  |  | 3 | 灯座 ：六灯座以上，配备独立电源，可同时点亮6灯预热，自动选择并准直 空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头
|  |  |  | 4 | 光路：双光束系统，单色器：采用中阶梯光栅分光系统，色散率：优于0.5nm/mm，波长：180－900nm，自动选择，狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择
|  |  |  | 5 | 雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器 雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器 燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化 气体控制：燃气流量自动控制并优化 安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统 灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥0.5A 稳定性：火焰法 RSD ≤0.3%
|  |  |  | 6 | 石墨炉系统 控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护 温度范围：室温－3000℃以上，3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃ 程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能 石墨管：长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次 灵敏度：Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯） 精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%
|  |  |  | 7 | 石墨炉自动进样器 样品杯个数≥60个；进样量：0.5-70μl，最小增量0.5μl； 进样精度≥10μl，精度优于1%；样品注入速度:根据样品黏度，可调节进样速度；热注射功能：200℃热注射；样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能
|  |  |  | 8 | 石墨炉可视系统：通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。
|  |  |  | 9 | 数据处理和软件- 积分方式：峰高、峰面积积分；数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度；软件：全中文多语言软件
2 | 便携式光合荧光测量系统 | 台 | 1 | 1 | 配置：包含主机及分析仪；带有红蓝光源的荧光叶室；自制叶室适配器；自制同化箱；三脚架及旋转支架；3节电池及1个充电器；配件箱；苏打2瓶；干燥剂2瓶；CO2钢瓶3盒等
|  |  |  | 2 | 分析器： 分析器位置：红外分析器位于叶室头部。 CO2分析器：最佳量程0-3000 μmol•mol-1。 CO2精度：≤ 0.1 μmol•mol-1 @4s信号。 H2O分析器：最佳量程0-75 mmol•mol-1。 H2O精度：≤ 0.01 mmol•mol-1 @4s信号。 气体流速：叶室内流速0-1400 µmol•s-1，叶室外其他通道流速680-1700 µmol•s-1。 方位敏感度: ≤ ±1 μmol/mol @ 任意方位 @ 400 μmol/mol-1
|  |  |  | 3 | 主机压力传感器： 测量范围：50-110 kPa； 准确度：≤ ± 0.4 kPa； 分辨率：≤ 1.5 Pa。 信号噪声：≤ 0.004 kPa @ 4s信号
|  |  |  | 4 | 叶室压力传感器：压力控制范围：-2-2 kPa；分辨率：≤ 1 Pa；信号噪声：1 Pa @ 4s信号。
|  |  |  | 5 | 红蓝光源： 总光强输出范围：0-2500 µmol•m-2•s-1。 光场匀质性: ≤ ±10 % @ 90 %光圈孔径范围。
|  |  |  | 6 | 光量子传感器： 数量：包括内置与外置共两个；探测器：硅光电探测器；灵敏度：5-10 µA/1000 µmol•m-2•s-1。
|  |  |  | 7 | 温度： 工作温度：0 - 50 ℃；；存储温度：-20 ℃ - 60 ℃；叶室温度控制范围：环境温度的± 10 ℃。
|  |  |  | 8 | 荧光调制频率：1-250 KHz； 饱和光强：最大16000 µmol•m-2•s-1
|  |  |  | 9 | 主机：处理器：四核，≥ 1GHz；存储：2 G RAM，8 GB 闪存；电池卡槽：≥ 2个，中途更换电池不需要关机。
3 | 多功能分光光度计 | 台 | 1 | 1 | 系统性能 连续波长检测系统&高灵敏度滤光片&优化二向色镜光路设计；标配五种检测模块：可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测、时间分辨荧光以及荧光偏振模块；除光吸收外所有模式兼具顶读&底读功能；适用于各种类型1-1536孔板；配置气体控制模块以及24位超微量检测板
|  |  |  | 2 | 可见/紫外光吸收： 检测波长：范围 230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm 连续波长光栅带宽2/5/10 nm可调 光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2% 除连续波长光栅以外，同时配置 405 nm 波长滤光片
|  |  |  | 3 | 荧光强度： 主机内置32位激发/发射滤光片转轮，配置高通透性激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。 具有5个专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。 具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描（1-400 点/孔）功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。 荧光顶读检测灵敏度： < 0.01 f mol/well (384 孔板) 荧光底读检测灵敏度：< 0.06 f mol/well (384 孔板) 主机标配内置高通透荧光激发/发射滤光片：355/40nm、435/20nm、460/30nm、480/30nm、495/20nm、530/30nm、540/30nm、580/20nm、625/30nm、640/30nm、685/30nm
|  |  |  | 4 | 化学发光： 可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。 化学发光检测灵敏度：< 50 amol (96 孔板)
|  |  |  | 5 | 时间分辨荧光： 采用高通透滤光片&二向色镜优化光路，可兼容市面上所有的基于TRF和TR-FRET的试剂盒，包括DELFIA/LANCE/HTRF/LanthaScreen等。 时间分辨荧光灵敏度：< 0.5 amol / well （384孔板） 配置TRF&TR-FRET专用滤光片和二项色镜用于DELFIA和LANCE检测： 激发滤光片：320/75nm，宽带宽、高通透性、时间分辨荧光专用激发滤光片； 双发射滤光片：615/8nm和665/8nm，特异性发滤光片适用于DELFIA和LANCE检测；专用二项色镜：D400 DELFIA/LANCE专用二项色镜
|  |  |  | 6 | 荧光偏振: 荧光偏振采用高通透性滤光片光路，保证光透过率和灵敏度，且可自由更换激发/发射滤光片。 荧光偏振灵敏度：< 3 mP SD / well （96 孔板） 配置八个高通透滤光片，可组合三组荧光偏振检测
|  |  |  | 7 | 温度控制：保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度，步径精度0.1摄氏度，以适用于各种温度条件下的实验需求
|  |  |  | 8 | Z轴优化：检测高度Z轴自动优化可调，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰
|  |  |  | 9 | 气体控制模块：可现场升级气体控制模块，在线控制及监测二氧化碳及氧气浓度，适用于活细胞及厌氧菌培养等实验。二氧化碳浓度范围 0-20%，精度<0.1%；氧气浓度范围0-20%，精度<0.1%
|  |  |  | 10 | 超微量检测模块： 样品体积：最低 2mL 检测限：蛋白质：10-100ug/ul；DNA：2-2000 ng/ul 通量：32 个(2组x16 孔)与标准 96 孔板读取位置完全兼容
|  |  |  | 11 | 控制系统： 专业仪器自动化控制，软件友好，易学易用，结果可以Excel及文本等多种格式输出；机器可实现wifi无线远程控制
Note on A13: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌
Note on A22: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌